淮北市中医医院医疗设备参数确认表

| 申请购置科室 | 康复科 | 是否单一来源 | 是 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 功能牵引网架与训练床 | 数量 | 1 |
| 整机一体式落地网架+康复训练床组合，标准成套配置： 1. 加厚钢制网架框架1套2.滑动滑轮吊环 2套3.专用悬吊手柄、足部固定套各2套4.一体式康复床面1套5.水平调节防滑支撑脚 4只6.高强度尼龙牵引绳索、医用悬吊吊带全套 整机尺寸参数：1. 整机外形尺寸参考：2000×1140×2200mm（长×宽×高）适合完成各项治疗活动，合理即可。2. 床面尺寸参考：2000×1140mm适合完成各项治疗活动，合理即可。3.网架竖向净空高度充足，适配成人全身牵引、上下肢悬吊训练 材质工艺要求 1. 整体框架采用加厚矩形钢管焊接，表面环氧树脂静电喷塑处理，防锈耐消毒液腐蚀，结构稳固不易变形； 2. 床面表层为医用抗菌防水PU皮革，内部一体式高回弹定型海绵，软硬适中，便于擦拭消毒； 3. 牵引配件：高强度耐磨尼龙绳索、加厚承重吊带；底部支撑脚内置橡胶防滑垫，防滑降噪。 承重安全参数（符合康复牵引器械标准） 1. 床面额定安全承载≥135kg，均布受力无凹陷变形；2. 顶部水平网架整体额定载荷≥80kg；3. 单组牵引绳索、悬吊吊带额定承重≥50kg，满足多部位同步牵引需求。 功能特点： 1. 顶部网架全域可悬挂滑轮吊环，吊点位置自由调整，可实现颈椎、腰椎、肩、肘、髋、膝、踝多体位牵引；2. 配套专用手脚固定悬吊套，固定牢固，防止牵引过程滑脱；3. 四角配备可旋转调节支撑脚，地面不平整时可调平整机，使用无晃动；4. 床面海绵一体成型，支撑均匀，长时间治疗患者无局部压迫不适感；5. 模块化配件，绳索、吊带可单独拆卸更换，维护便捷。 推荐品牌：翔宇、友邦、人来 说明：上述参数均非硬性锁定指标，如存在细微差异，在确认不影响临床疗效并予以说明后，可正常参与竞标。 科室签字： 时间： 年 月 科室分管领导签字： 时间： 年 月 设备科签字： 时间： 年 月 设备科分管领导签字： 时间： 年 月 |  |  |  |